Работа весов ВЭУ-С с программой 10С01

Весы работают в следующих режимах:

- взвешивания

- ввода, индикации и программирования цены

- индикации стоимости

- калькулятора

При включении весов проходит тест: высвечивается сначала номер программы

10С0…, затем тип весов (НПВ и дискретность), затем перебор из набора цифр (0 – 1 – 2 – 4 – 8), затем опрос датчика (ПР РС) с короткий перебор цифр от 1 до 10. Весы переходят в режим взвешивания.

1. Режим взвешивания

В режим взвешивания весы переводятся нажатием клавиши «М». При этом индицирует светодиод «Масса».

Тара вводится методом взвешивания -  на платформу установить тару и нажать клавишу «Т». В технических данных на конкретные весы указано рекомендуемое значение вводимой тары. Можно многократно вводить тару, можно вводить тару и большей величины. При этом величина возможной максимальной массы товара будет меньше на величину введённой тары, а дискретность будет соответствовать участку взвешивания с учётом массы введённой тары.

Цена товара может быть задана двумя способами:

- Вручную. Для этого нажать на клавишу «Ц». Загорится светодиод ЦЕНА.

На индикаторе будет индицироваться ранее введенная цена. При необходимости изменить цену, нажать клавишу «С», ввести новое значение цены с помощью цифровой клавиатуры в формате с фиксированной запятой (до 5 знаков). После взвешивания и установки нового товара, старую цену можно не сбрасывать.  При наборе новой цены старая цена сбросится автоматически.

Если знать значение ранее введённой цены не требуется, то можно из режима

«М» не нажимая «Ц» сразу набрать цену с клавиатуры. Весы автоматически перейдут в режим ввода цены.

- Из памяти товаров. Весы должны быть в режиме взвешивания или в режиме

«Ц». Набрать на клавиатуре номер ячейки памяти товаров (F1…F8). Весы автоматически перейдут в режим «Ц». При этом из памяти товаров будет прочитана цена товара и отобразится на индикаторе.

Для определения стоимости товара нажать клавишу «Итог». При этом на табло высветится стоимость товара. Выход из режима индикации стоимости по клавишам «М» или «С» в режим взвешивания и по клавише «Ц» в режим индикации цены.

2. Режим ввода и программирования цен

Вход в этот режим по клавише «Ц», а выход по клавише «М» с последующим отображением массы или по клавише «ИТОГ» с последующим отображением стоимости.

Цена может быть просто набрана на клавиатуре в режиме «М».

Цена может быть введена из памяти ячеек (нажатием клавиш F1 – F8).

Для записи цены в память ячеек, нужно нажать одну из клавиш F1 – F8, после чего будет показана записанная ранее в этой ячейке цена. Если нужно её изменить, то нажать клавишу «С» (сброс), ввести новую цену, нажать клавишу «П», а затем клавишу ячейки, в которую нужно записать. Набранное значение цены в ячейку записано. Предварительно клавишу ячейки можно не нажимать, а сразу после нажатия «Ц» набрать нужную цену и ввести (П - F…) в ячейку памяти.

3. Режим калькулятора

Клавишей «К» весы переводятся в режим калькулятора - при этом включатся все светодиоды.

Калькулятор выполняет четыре арифметических действия (сложение, вычитание, деление, умножение) в формате с «плавающей точкой».

Для ввода «точки» (де6сятичной запятой) используется клавиша «Т».

Для отмены текущего набора используется клавиша «С». Повторное нажатие клавиши «С» очищает сумматор (предыдущий набор или результат выполненной операции).

В калькуляторе реализован «цепочный» алгоритм выполнения операций. Вычисления производятся при нажатии любой операционной клавиши без получения промежуточного результата (в «цепочных» операциях клавишу «=» нажимать не обязательно).

Выход из режима калькулятора – по клавише «К».

Назначение клавиш в режиме калькулятора.

| Клавиша | Назначение |
| --- | --- |
| 0…9 | Ввод числового значения |
| С | Сброс набранного числового значения. Второе нажатие вызывает обнуление оперативной памяти. |
| К | Выход из режима калькулятора |
| F5(+) | Сложение |
| F6(–) | Вычитание |
| F7(:) | Деление |
| F8(X) | Умножение |
| T | Десятичная точка |
| Итог(=) | Получение результата |
| F1 | Ввод значения веса | Данные с индикатора весов |
| F2 | Ввод значения цены |  |
| F3 | Ввод значения стоимости |  |
| П | Запись промежуточного результата в память |
| М | Ввод промежуточного результата из памяти |

4. Индикация режимов весов

(+ - светодиод включен, – - светодиод выключен).

| Светодиоды | Состояние весов |
| --- | --- |
| Масса | Цена | Стоимость |  |
| + | – | – | Режим взвешивания товара. На дисплее – вес товара. |
| – | – | + | На дисплее стоимость взвешенного товара. |
| – | + | – | На дисплее цена товара, введенная с клавиатуры. |
| + | + | + | Режим калькулятора |

Штриховая индикация (левое знакоместо индикатора) при взвешивании.

Верхний горизонтальный штрих – Вес стабилизирован.

Верхний вертикальный штрих – Весы в автонуле. Можно взвешивать.

Средний горизонтальный штрих – Отрицательный вес.

Нижний горизонтальный штрих – Введена тара.

5. Настройка и градуировка

5.1 Вход в режим градуировки по скрытой кнопке на пульте управления. При этом индицируются ГРАd.

Этот режим предусматривает возможность градуировки весов как полную, так и по 4 точкам, выбор типа весов, принудительную начальную установку памяти, настройка скорости обмена, позиции десятичной точки.

5.2 Выбор типа весов.

Вход по клавише К. Загорится сообщение tin ВЕС (тип весов). Для выбора типа весов нажимая клавишу Т циклично выбрать нужный тип весов. Выход из режима по клавише Итог, после чего индицируется сообщение End tin (конец выбора типа весов). Можно переходить к градуировке.

5.3 Начальная установка памяти 8 ячеек.

Вход по клавише F1. По окончании начальной установки индицируется сообщение End П.

5.4 Настройка скорости обмена.

Вход по клавише С. Загорится надпись СКОР О. Для выбора нажимая клавишу Т циклично выбрать нужную скорость от 4800 до 115200. Выход из режима по клавише Итог, после чего индицируется сообщение EndСК (конец установки скорости).

5.5 Выбор позиции десятичной точки.

Вход по клавише Ц. Горит надпись tiпdt (тип десятичной точки). Для выбора нажимая клавишу Т циклично выбрать нужную позицию десятичной точки. Выход из режима по клавише Итог, после чего индицируется сообщение EndЗ (конец выбора запятой).

5.6 Градуировка памяти полная.

Вход по клавише П. Загорается ГРАdП (градуировка полная).

Градуировка производится по указанию индикатора весов, продвигаясь вперёд по нажатию клавиши Т после выполнения шага. Градуировка через 10 кг да 70 кг для весов с НПВ=60 кг, через 20 кг до 160 кг для весов с НПВ=150 кг и через 20 кг до 220 кг для весов с НПВ=200 кг.

Сначала индицируется необходимость установить определённый вес, что сопровождается миганием верхней строки индикатора, где указывается требуемый вес. На это сообщение нужно установить требуемый вес и нажать клавишу Т. И так до завершения градуировки, после чего индицируется сообщение EndГ.

5.7 Градуировка по 4 точкам.

Вход по клавише Т. Загорается ГРАdК (градуировка короткая).Градуировка производится аналогично предыдущему пункту. Отличие в величинах устанавливаемых весов. Для весов с НПВ=60 кг реперные точки 0 – 20 – 40- 60 кг, для весов с НПВ=150 кг 0 – 50 – 100 – 150 кг, для весов с НПВ=200 кг 0 – 60 – 120 – 180 кг.

По окончании градуировки индицируется сообщение EndГР (конец градуировки).

5.8 Все настроечные операции необходимо провести до начала непосредственной градуировки или в режиме настройки без градуировки (см. п. 6).

5.9 Весы выключить, вновь включить и проверить метрологию весов.

6. Режим настройки (без градуировки).

Вход в режим настройки по любой нажатой клавише при включении весов.  Горит «НАСtР». В этом режиме возможна коррекция скорости обмена, позиции десятичной точки и принудительная начальная установка памяти.

Настройка полностью аналогична настройке при градуировке.

Выбор скорости обмена – п. 5.4.

Выбор положения десятичной точки – п. 5.5.

Начальная установка памяти – п. 5.3..

По окончании режима настройки по клавише Итог   выход в весовой режим.

7. Параметры интерфейсного обмена

  - скорость обмена 4800 – 115200 Бод (по выбору);

  - количество байт - 8;

  - контроль четности – без контроля;

  - стоп- бит;

Протокол обмена «ШТРИХ» - Р1:

- режим 1 – ВУ (внешнее устройство, компьютер)  передает в весы посылку:

<0> <0> <1>, где  1 – код команды «Тара» соответствует нажатию  клавиши  «Тара» на весах.

- режим 2 – ВУ передает в весы посылку:

<0> <0> <2>, <Ц0> <Ц1> <Ц2>, <Ц3> <Ц4>,  где 2 – код команды, а Ц0-Ц4 – значение цены 5 байт в 2/10 коде, старшая тетрада равна нулю.

Весы принимают значение цены и при наличии  успокоения весов и показаний стоимости на табло  весов передают на ВУ посылку:

<М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>

<Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>

<С0> <С1> <С2> <С3> <С4> <С5>, где М0-М5 – шесть байт веса, Ц0-Ц4 – пять байт  цены, С0-С5 – шесть байт стоимости.

- режим 3 – ВУ передает в весы посылку:

<0> <0> <3> <0> <0> <0> <0> <0>, где 3 – код команды и 5 байт нулевой цены в 2/10 коде, старшая тетрада равна 0 нулю. Весы принимают значение цены и при наличии успокоения весов и показаний стоимости на табло весов передают на ВУ посылку:

<М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>

<0> <0> <0> <0>

<С0> <С0> <С0> <С0> <С0> <С0>, где М0-М5 – шесть байт веса, <0> - пять  байт нулевой  цены, С0-С5 – шесть  байт нулевой стоимости.

- режим передачи информации с весов на ВУ по инициативе весов.

Нажатие на весах клавиши «Итог», при наличии показаний на табло стоимости и пустом сумматоре инициирует передачу на ВУ следующей посылки:

<М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>

<Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>

<С0> <С1> <С2> <С3> <С4> <С5>, где М0-М5 – шесть байт веса, Ц0-Ц4 – пять байт цены, С0-С5 – шесть байт стоимости.