Руководство по ремонту весов типа

ВНТР, ВЭУ-А(ВМЭН-А), ВБЭН-А, ВЭНд,

ростомера РЭП-1(РЭС),силомера ДЭР

на базе процессорного блока

Аа5.064.013 (Б-0204b).

Тамбов

2005

-2-

ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство предназначено для специалистов, обслуживающих торговые электронные весы типа ВНТР-А –(К) (Кобра), ВЭУ(ВМЭН)-30 (60, 150)-(Д)-А, ВБЭН-А,  ВЭНд «Малыш», ростомер РЭП-1, силомера (динамометра) ДЭР-120(150).

Это современные весы, построенные на базе виброчастотного датчика, микропроцессора АТ89С52 (АТ89S52) на процессорном блоке Аа5.064.013. Блок Аа5.064.013(Б-0204b) выполнен на ЧИП элементах методом поверхностного монтажа. Весы обладают широким диапазоном функциональных возможностей.

Основные функциональные возможности весов:

- автоноль;

- автоматическое переключение дискретностей;

- автоградуировка;

- «заморозка» показаний;

- фиксация успокоения;

- в весах  ВНТР-А компенсация массы тары;

- в весах ВЭУ-А выборка массы тары;

- встроенный калькулятор ( ВНТР-А);

- сигнализация перегруза;

- зарядка аккумулятора (ВЭНд);

- режим автоматического отключения питания при отсутствии изменения веса в течение 5 минут с возможностью отключения этого режима,

- возможность интерфейсной связи с компьютером .

В обозначении весов после буквенного названия типа цифры и дополнительные буквы означают:

- первое число – наибольший вес (НПВ);

- следующее число (числа) – дискретность;

- буква «К» - весы без стойки («спящая» Кобра);

- буква «Д» - весы в двух корпусах (управление с выносного пульта);

- буква «А» - весы автономные (питание от батареек или от аккумулятора).

Питание весов осуществляется от 4 пальчиковых батареек габарита АА по 1,5 В или от 4 пальчиковых аккумуляторов габарита АА по 1,2 В (не входят в комплект поставки), кроме весов ВЭНд «Малыш», которые питаются от аккумулятора 6 В, 1,2 А/Ч (аккумулятор входит в комплект поставки).

Весы ВНТР-А-(К), ВЭУ-200-Д-А$50  работают при температуре -15°С и практически до -20°С.

Максимальная рабочая температура составляет +60°С.

-3-

- ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

1.1. Конструкция весов обеспечивает лёгкий доступ к отдельным узлам и блокам с целью их ремонта или замены.

1.2. В состав весов входят следующие основные узлы и блоки:

- преобразователь силы веса виброчастотный (ПСВВ);

- субблок самовозбуждения (усилитель) (Ус);

- процессорный блок (ПБ);

- блок индикации (БИ);

- клавиатура (Кл);

- устройство зарядки аккумулятора (УЗ);

- батарейный отсек (батарейки не входят в комплект поставки);

- блок питания (адаптер) для зарядки аккумулятора (БП).

1.3. В весах ВНТР-А-К  в одном корпусе расположены ПСВВ, ПБ Аа5.064.013, БИ, батарейный отсек. В весах ВНТР-А  ПБ, БИ и батарейный отсек расположены в стойке.

1.4. В весах ВЭУ(ВМЭН)-Д-А  ПСВВ и Ус расположены в корпусе весовой платформы, а процессорный блок Аа5.064.013 и батарейный отсек в выносном пульте. Весовая платформа и выносной пульт соединены 4-х проводным экранированным кабелем.

1.5. В весах ВЭУ-А, ВБЭН-А ПСВВ, процессорный блок Аа5.064.013 и батарейный отсек расположены в одном низком весовом корпусе.

1.6. В весах ВЭНд «Малыш» ПСВВ, процессорный блок Аа5.064.013, зарядное устройство и аккумулятор расположены в одном низком весовом корпусе, а блок индикации и клавиатура в отдельном корпусе, соединённым конструктивно с весовым.

1.7. В ростомере РЭП-1 ПСВВ и Ус расположены вверху стойки измерения роста, а процессорный блок  Аа5.064.013 и батарейный отсек расположены в выносном пульте аналогичном весовому.

1.8. Принцип действия весов заключается в преобразовании силы веса взвешиваемого груза в числоимпульсный сигнал, который в микропроцессоре обрабатывается и сравнивается с данными, записанными в микросхеме памяти при градуировке, с выдачей результата на табло индикации.

1.9. Принцип действия ростомера аналогичен принципу действия весов, но вместо массы значение роста воздействует на датчик через специально откалиброванную пружину, расположенную в стойке измерителя роста.

1.10. Модификации процессорных блоков Аа5.064.013 абсолютно одинаковы по электрической схеме. Различие в управлении: кнопками или с клавиатуры; в наличии или отсутствии схемы интерфейса; в наличии или отсутствии схемы самовозбуждения; в сочетании внутреннего индикатора или выносного блока индикации; в выходных разъёмах.

1.11. Процессорные блоки включают устройство питания, процессорное устройство, устройство индикации, устройство самовозбуждения, схему интерфейса.

1.11.1. Устройство питания вырабатывает стабильное напряжение 5 В, необходимое для функционирования весов и выполнено на микросхеме MAX710ESE (импульсный стабилизатор). Устройство запуска выполнено на транзисторах V3, V4 и микросхеме МАХ812.

1.11.2. Процессорное устройство выполнено на микросхеме АТ89С52-24. Работая по программе, хранящейся в микропроцессоре, оно управляет функционированием остальных элементов. Опорную частоту 11,0592 МГц вырабатывает генератор микропроцессора, выполненный на элементах В1, С7, С8.

-4-

Оперативное запоминающее устройство выполнено на микросхеме АТ24С04N. В нём хранится градуировочная характеристика и данные по суммированию нескольких взвешиваний. Микросхема обеспечивает многократную перезапись хранящихся в ней данных.

Клавиатура (кнопки) непосредственно подключена к порту  процессора.

1.11.3. Устройство самовозбуждения выполнено на микросхеме LM324SMD. Устройство возбуждает колебания «струны» чувствительного элемента датчика на его резонансной частоте, а также усиливает и формирует сигнал от капсюля ПСВВ.

С выхода усилителя сигнал датчика поступает на предделитель с коэффициентом деления 2048, реализованный на микросхемах CD4011BD, CD4020BD(D8, D9). Затем импульсы поступают на вход INT1 процессора, для измерения периода следования импульсов на выходе предделителя.

1.11.4. Схема интерфейса выполнена на микросхеме MAX3221EAE и обеспечивает интерфейсный обмен весов с компьютером в формате RS232.

1.12. Устройство индикации весов выполнено в виде индикации продавца, как составная часть процессорного блока. Кроме этого в весах ВНТР-А и «МАЛЫШ» имеется индикация покупателя, выполненная отдельным блоком BS20-00 (ранее Аа5.043.006) и подключаемая параллельно индикации продавца. В весах «МАЛЫШ» в процессорном блоке индикатор отсутствует.

Схема электрическая устройств индикации полностью одинакова и выполнена на ЖКИ индикаторах  типа ADT7062 или И-93 и буферных элементах на 6 микросхемах CD4015BD. Блок индикации покупателя соединён с процессорным блоком 4-х проводным шлейфом.

Индикатор ADT7062 обладает лучшим свечением и морозостойкостью.

На индикаторах отображается информация о массе товара и дополнительная информация.

Для весов типа ВНТР-А и ВЭУ-…-Д-А (с большой платформой) следующая информация:

- «|¯» - вес стабилизирован в режиме «В» (взвешивание);

- «_|» - вес стабилизирован в режиме «Б» (безмен, с 20-и секундной фиксацией);

- «_» - в памяти сумматора имеется информация;

- «_.» - весы просуммировали очередной вес, требование снять груз;

- «□» - вес меньше НмПВ в режиме «В»;

- «□» - вес меньше НмПВ в режиме «Б»;

- «Р» - батарейки (аккумуляторы) разряжены (для всех типов весов).

Для других типов весов:

- «¯» - вес стабилизирован;

- «_» - введена тара;

- «' » - вес меньше НмПВ.

Для весов ВЭНд «МАЛЫШ»:

- «|  » - вес зафиксирован;

- «□» - высвечивание ранее зафиксированного веса.

1.13. Клавиатура Аа6.065.012 содержит 4 кнопки.

Кнопка «ВКЛ» служит для включения и отключения питания весов.

Кнопка «ТАРА» предназначена для компенсации (выборки) массы тары.

Кнопка «П+» - для суммирования массы товаров в нескольких взвешиваниях.

Кнопка «ФИКС» - для быстрой расфиксации зафиксированных в режиме «Б» показаний.

Сочетание кнопок «ТАРА» и «ФИКС» переключает режимы «Б» и «В».

Сочетание кнопок «ТАРА» и «П+» обнуляет память сумматора весов.

-5-

1.14. Клавиатура Аа6.065.015 содержит 4 кнопки. Применяется в весах «МАЛЫШ».

Кнопка «ВКЛ» служит для включения и отключения питания весов.

Кнопка «ТАРА» предназначена для компенсации (выборки) массы тары.

Кнопка «РМ» для получения разности взвешиваемой массы относительно предварительно зафиксированной массы.

Кнопка «ФИКС» для запоминания (фиксации) массы.

1.15. Типы ПСВВ.

В весах ВНТР установлены ПСВВ на основе плоского датчика с весов ВНТ Аа5.127.015. Датчики подвешены в специальной конструкции защиты и не боятся ударов, перегруза.

В весах ВЭУ-30-Д-А установлены ПСВВ Аа5.127.037, типа «паук». Датчики этого типа обладают малым весом, габаритами, устойчивостью к ударам, перегрузу. В весах ВЭУ-60-Д-А установлены ПСВВ Аа5.127.017 под большую платформу.

В весах ВМЭН (ВБЭН, ВЭУ)-150-(Д)-А установлены ПСВВ типа «паук» Аа5.127.030.

В весах ВЭУ-200-Д-А$50 установлены серийные ПСВВ Аа5.127.009 под большую платформу.

В весах ВЭНд «Малыш» установлены ПСВВ типа «паук» Аа5.127.040.

В ростомере установлен ПСВВ (элемент чувствительный) Аа6.036.004 на основе малогабаритного плоского датчика.

1.16. В весах типа ВЭУ-(И)-Д-А в весовой платформе установлен отдельный серийный субблок самовозбуждения BS30-01(02) или Г-0302, выполненный на микросхеме LM324SMD.

1.17. В весах ВЭНд «Малыш»  имеется устройство зарядки аккумулятора Аа5.087.002. Зарядку аккумулятора обеспечивает транзистор КТ973Б. Регулируют зарядку микросхемы КР1157ЕН902А  и LM393D.

1.18. В весах с озвучиванием ВЭУ-150-50/100-А$54 имеется синтезатор звука

БО-1, электронный ключ Аа5.087.003 и динамик.

1.19. Процессорные программы.

1.19.1.  Процессорные программы весов ВНТР-А-(К): b-2100 для ВНТР-6-1/2,       b-2600  для ВНТР-6-5, b-3600 для ВНТР-15-5.

1.19.2. Процессорные программы весов типа ВЭУ(ВМЭН) –(Д)-А: b-4000 для ВЭУ-30-10-Д-А, b-4710 для весов ВЭУ-30-5/10-И-Д-А$00/65 (почтовые), b-5300 для ВЭУ-60-20-Д-А, b-7701 для ВЭУ(ВМЭН, ВБЭН)-150-50/100-А, ВЭУ-150-50/100-Д-А$62, ВЭУ-150-100-И-Д-А, b-8700 для ВЭУ-200-50/100-Д-А$50, b-7710 – для ВЭУ-150-50/100-А$54 (c озвучиванием).

1.19.3. В весах ВЭНд «Малыш» применена процессорная программа b-3612 (дискретность 5 г) и b-3412 (дискретность 2/5 г).

1.19.4. В ростомере применена программа bp2000, в силомере bc9810(13) .

1.19.5. Символика обозначения процессорных программ.

Первая буква «b» - программа для блока типа Аа5.064.013 (010).

Первая цифра - НПВ весов:

- «2» - НПВ = 6кг,

- «3» - НПВ = 15кг,

- «4» - НПВ = 30кг,

- «5» - НПВ = 60кг,

- «7» - НПВ = 150кг,

- «8» - НПВ = 200кг.

-6-

Вторая цифра – дискретность весов:

- «0» - 10(100)г,

- «1» - 1/2г,

- «3» - 20г,

- «6» - 5г,

- «7» - 5/10(50/100)г.

Третья цифра – отличительная особенность весов.

Четвёртая цифра – номер версии программы.

1.20. Некоторые особенности работы весов.

1.20.1. В весах типа ВНТР-А, ВЭУ-30-10-Д-А, ВЭУ-60-20-Д-А, ВЭУ-200-50/100-Д-А$50  есть 2 режима работы: «В» - весовой (обычный режим взвешивания) и «Б» - безменный, то есть при колебаниях веса процессор весов «схватывает» среднее значение последних опросов датчика и держит это значение на табло весов 20 секунд. Точность взвешивания в режиме «Б» ниже. Переключение производится одновременным нажатием кнопок «ТАРА» и «ФИКС». При этом на табло высвечивается соответствующая буква «В» или «Б».

1.20.2. В этих же весах есть возможность суммирования нескольких взвешиваний с получением общего веса. Суммирование осуществляется нажатием на кнопку «П+» после стабилизации веса. Этот вес надо обязательно снять с весов, установить следующий и вновь нажать на «П+». В момент нажатия на «П+» на табло высвечивается суммарный вес. Для обнуления памяти сумматора надо одновременно нажать «ТАРА» и «П+». Сигнализацию при суммировании смотри в п. 1.9.

1.20.3. При необходимости перезагрузки весов необходимо выждать паузу 2 сек между выключением весов и их включением.

1.20.4. Работа весов «МАЛЫШ» с фиксацией массы и получения разности двух взвешиваний.

Для запоминания веса необходимо после стабилизации веса (горит верхний левый сегмент) нажать кнопку «ФИКС». Кратковременно загорится левый нижний вертикальный сегмент, показывающий, что запоминание произошло. Далее если весы не выключать и положить новый груз, то после стабилизации веса можно нажать кнопку «РМ» и, пока нажата кнопка, на табло будет высвечиваться разность массы груза на весах относительно ранее зафиксированной массы. Если весы выключить, то после их включения на табло высветится ранее зафиксированная масса со знаком «□» слева внизу. Кнопкой «Т» весы переводятся в режим взвешивания. Далее можно, как указано выше, получить разность масс. Для обнуления памяти весов необходимо при нулевой массе на весах нажать на кнопку «ФИКС». После  этого при включении весов они сразу перейдут в режим взвешивания.

В весах с тремя кнопками запоминание веса происходит также нажатием на кнопку «ФИКС». Но после выключения весов, последующего включения, высвечивания зафиксированной массы и нажатия на кнопку «Т» весы переходят в режим взвешивания, а память весов обнуляется.

1.20.5. В указанных выше весах «МАЛЫШ» и некоторых других весах есть возможность переключения экономного режима. Для этого надо включить весы с нажатой кнопкой «Т».  Если высветится «t on», то экономный режим включен (при отсутствии изменения веса весы выключатся через 5 минут), если высветится «t oFF», то экономный режим выключен, и весы автоматически выключаться не будут.

-7-

1.20.6. Весы с озвучиванием озвучивают вес более НмПВ в соответствии с дискретностью. При озвучивании показатели веса удерживаются на табло в течении 5 секунд. В весах имеется возможность изменить уровень звучания или убрать звук. Для этого имеется кнопка регулирования звука. При нулевом весе при нажатии на кнопку озвучивается один из 4-х уровней. Уровень один – нет озвучивания, уровень два – слабый звук, уровень три – средний звук. Уровень четыре – громкий звук.

1.20.7. Почтовые весы ВЭУ -30--5/10-И-Д-А$00/65 отличаются наличием интерфейсного выхода и НПВ 32 кг.

1.21. Интерфейсные выходы весов.

1.21.1. Почтовые весы ВЭУ -30--5/10-И-Д-А$00/65 и весы ВЭНд -01-15-И-Д-А («МАЛЫШ») имеют интерфейсный выход. Интерфейс связи с внешними устройствами (ВУ) – RS232.

Протокол интерфейсного обмена этих весов следующий:

Параметры обмена:

-скорость -  4800 бод;

-количество байт – 8;

-контроль чётности – чётность;

-стоп-бит – 1;

-пауза между байтами – 0,1...1 сек.

Описание протокола.

Обмен инициируется внешним устройством (ВУ):

Режим 1.  ВУ передаёт в весы посылку:  <0> <0> <1>, где 1 - код команды «ТАРА». Передача этой посылки соответствует нажатию на весах кнопки «Т».

Режим 2.  ВУ передаёт в весы посылку: <0> <0> <2> <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3><Ц4>, где 2 – код команды «запрос с ценой», а Ц0...Ц4 – значение цены (5 байт) в 2/10 коде, старшая тетрада равна нулю. Весы принимают  эту посылку и, при наличии успокоения весов и показаний стоимости на табло весов, передают в ВУ посылку:                          <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>  - 6 байт массы,                                                              <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>                 - 5 байт цены,                                                                               <С0> <С1> <С2> <С3> <С4> <С5>       - 6 байт стоимости.

Режим 3.  ВУ передаёт в весы посылку: <0> <0> <3> <0> <0> <0> <0> <0>, где 3 – код команды «запрос без цены» и 5 байт нулевой цены. Весы принимают эту посылку и, при наличии успокоения весов и нулевых показаний стоимости на табло весов, передают в ВУ посылку:                                                                                                                                    <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>  - 6 байт массы,                                                       <0> <0> <0> <0> <0>                                - 5 байт нулевой цены,                                             <0> <0> <0> <0> <0> <0>                        - 6 байт нулевой стоимости.

1.21.2. Ростомер РЭП-1 и весы ВЭУ-150-И-Д-А, которые могут работать в паре с ростомером, имеют интерфейсную связь с ПК. Для реализации этой связи к ростомеру прикладывается дискета с программой «IМТ версия 1.2» (ИМТ - индекс массы тела). Необходимо запустить на ПК эту программу, подключить к портам «com1» и «com 2» ПК интерфейсные выходы весов и ростомера кабелями Аа6.644.032.

При появлении на весах и ростомере показаний веса и роста эти данные передаются на ПК, высвечиваются в соответствующих окнах программы. А на пересечении линий веса и роста определяется индекс массы тела и зона, в которой  находится этот индекс: норма, излишний вес, ожирение, истощение.

Можно, введя в программу ПК свой рост, определить на сколько вам надо похудеть или поправиться, чтобы ваш ИМТ был в норме.

-8-

Описание протокола данного интерфейса.

- Реализация через стандарт RS232.

- Скорость обмена – 4800 бод.

- Количество бит - 8.

- Контроль четности – четность.

- Стоповые биты – 1.

- Пауза между байтами – 1…3 мс.

Ростомер (весы) - инициатор обмена. Посылка при смене информации и успокоении.

Формат посылки:

<55H> <AAH> <byte lo> <byte hi> <X>, где

byte lo, byte hi – двухбайтное значение измерения в двоичной форме,

Х – ООН – плюс, 80Н – минус.

1.21.3. Описание протокола интерфейса силомера.

- Реализация через стандарт RS232.

- Скорость обмена – 4800 бод.

В силомере происходит фиксация силы по максимуму после снятия нагрузки  на датчике силы (динамометре) до силы менее 2 даН (декаНьютонов) . При этом в компьютер передаётся 6 байт значения силы по формату:

55h, 00h, 4 байта значений силы, начиная с младшего разряда.

-9-

- МОДИФИКАЦИИ ВЕСОВ.

2.1. Весы ВНТР-А-(К).

2.1.1. Весы ВНТР-А-(К) изготавливаются с НПВ 6 кг и 15 кг. Весы с НПВ 6 кг выпускаются с дискретностью 1/2 г и 5 г. Дискретность весов с НПВ15 кг - 5 г. В весах установлен калькулятор.

2.1.2. Небольшая партия весов ВНТР-А-К была выпущена с аккумулятором 6 В       1,2 А/Ч, зарядным устройством и клавиатурой.

2.1.3. Основная масса этих весов была выпущена на процессорных блоках Аа5.064.002. Ремонт этих весов смотри в ремонтной документации «ВНТ, ВНТР (dip) на процессорных блоках Аа5.064.003, Аа5.064.002».

2.2. Весы ВЭУ-А, ВМЭН-А, ВБЭН-А.

Весы ВЭУ-150-И-Д-А первого выпуска были с процессорным блоком Аа5.064.010.

В весах ВБЭН-150-А кнопка «Т» не выведена наружу.

2.3. Весы ВЭНд «МАЛЫШ».

2.3.1. Весы ВЭНд «МАЛЫШ» первого выпуска были с процессорным блоком Аа5.064.010.

2.3.2. Весы с 4-х кнопочной клавиатурой начали выпускать с 2006 года. Это весы с функциями запоминания веса и вычисления разности веса находящегося на весах относительно ранее зафиксированного веса.

До этого выпускали весы с 3-х кнопочной клавиатурой, где была функция запоминания веса и его высвечивания при следующем включении весов.

2.3.3. Весы с процессорным блоком Аа5.064.010 и первого выпуска с блоком Аа5.064.013 имели 2 кнопки управления: «ВКЛ» и «Т».

2.4. Ростомер РЭП-1.

2.4.1. Ростомеры первого выпуска были с процессорным блоком Аа5.064.010.

2.4.2. Конструкция ростомера постоянно совершенствуется. Изменения коснулись установки датчика, усилителя, конструкции пружины, фиксации передвижной планки ростомера.

2.4.3. Изменилась конструкция подключения кабеля к выносному пульту. В современных ростомерах это соединение полностью соответствует весам типа ВЭУ-Д-А.

2.5. Весы с озвучиванием веса первого выпуска не имели ступенчатой регулировки звука. Звук в них нельзя было выключить, а можно было регулировать потенциометром. В случае выхода из строя синтезатора звука эти весы не работали.

2.6. Ранее выпускаемый процессорный блок Аа5.064.010 по схеме аналогичен блоку Аа5.064.013. Различия в схеме запуска. В блоке Аа5.064.010 элементы С25, R32, V7 выполнены навесным монтажом.

2.7. Блок Аа5.064.013 первого выпуска монтировался на плате Аа7.102.046/3, затем на плате изм.4 и сейчас на плате изм.5.  Отличие этих версий связаны только с заменой индикатора на импортный ADT7062.

2.8. До марта 2006 года выпускался блок индикации Аа5.043.006. В блоке Bs20-00 микросхемы заменены на ЧИП исполнение и применён импортный индикатор АDT7062.

2.9. Зарядное устройство Аа5.087.004 имеет  модификации Аа5.087.004, Аа5.087.004-01 и Аа5.087.004-02, различающиеся только разъёмами. До марта 2006 года выпускалось зарядное устройство Аа5.087.002 в таких же модификациях. Схема не изменилась, но заменены все резисторы и диоды на ЧИП исполнение.

-10-

2.10. Схемы самовозбуждения BS30-01, BS30-02 и Г-0302 имеют одну схему электрическую, могут отличаться только номиналами резисторов, выполнены не ЧИП элементах.

В более ранних весах применялся блок самовозбуждения St001.06. Схема его аналогична, но он выполнен объёмным монтажом. Блок, при выходе из строя, меняется на новый с заменой подходящего от датчика разъёма на тип PHR.

2.11. Другие узлы весов принципиально не менялись.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА.

3.1. Ремонт весов целесообразно проводить в два этапа. На первом этапе выявляется неисправный блок и производится его замена непосредственно на месте эксплуатации весов. Подразумевается замена блоков: процессорного, самовозбуждения, индикации, клавиатуры, ПСВВ, а так же процессора на процессорном блоке.

3.2. Определение неисправного блока может быть произведено по внешним признакам. Следует иметь ввиду, что наиболее часто встречающейся неисправностью является плохой контакт в разъёме. Чаще такой дефект случается в разъёме от капсюлей ПСВВ, когда процессорный блок «не видит» датчика (нет реакции на вес, на индикаторе перегруз).

3.3. Для ремонта и обслуживания весов необходимо следующее оборудование:

- универсальный осциллограф, работающий на частотах до 5 МГц;

- тестер. Позволяющий мерить сопротивление, напряжение и ток;

- блок питания, вырабатывающий постоянное напряжение от 0 до 30 В током   до 1 А;

- набор аттестованных гирь4-го разряда от 0,5 до 160 кг;

- стенд для контроля и проверки отдельных блоков. Наиболее удобным стендом являются весы в заведомо рабочем состоянии.

-11-

3.4. Ремонт блока процессорного Аа5.064.013.

3.4.1. Сначала необходимо проверить и обеспечить правильность питающих напряжений, подавая на вход блока  постоянное напряжение 5…6 В.

3.4.2. Проверить наличие поданного напряжения на V4/эмиттер («+» питания) и наV3/эмиттер («-» питания). Кнопкой «ВКЛ» или с клавиатуры включить схему запуска на V3, V4.

3.4.3. Проверить наличие поданного напряжения на входе импульсного стабилизатора  (D13/1,16 – 2,3,6,14,15) и стабильного напряжения 5 В на выходе стабилизатора (D13/9).

Проверить стабильное напряжение 5 В на микропроцессоре (D11/40 – 20) и на всех других микросхемах согласно схеме электрической.

При несоответствии номинала стабильного напряжения, отсутствии этого напряжения на какой-либо микросхеме выключить питание, прозвонить по схеме все цепи напряжения питания, отыскать неисправность, вышедшую из строя микросхему.

Вновь включить питание и проверить все напряжения.

3.4.4. Дополнительно проверить:

- на выводах 18,19 микропроцессора должна быть опорная частота 11059 МГц;

- на выводе 31 – 5В;

- на выводе 9 в момент включения и выключения напряжения питания должен быть короткий (1 сек) импульс напряжения, амплитудой 5В.

3.5. Проверить работу индикации. Убедиться в правильности выводимой информации. При неправильной информации виновником может быть сам индикатор или одна из буферных микросхем CD4015BD. При наличии индикации покупателя сверить выводимую информацию на двух индикаторах. При неправильной информации на индикаторе покупателя кроме самого индикатора и буферов проверить надёжность соединения блоков.

При необходимости замены индикатора ИЖЦ.029-6.7 на зарубежный аналог ADT7062 учесть, что в индикаторах ИЖЦ расстояние между выводами в метрической системе, а в индикаторах ADT в дюймовой. При их взаимной замене необходимо соблюдать аккуратность.

3.6. Проверить работу схемы самовозбуждения.  Для этого проверить сопротивление капсюлей ПСВВ (около 200 Ом) и наличие чистого зазора между капсюлями и струной датчика 0,3…0,5 мм. Контакты вилки и розетки разъёмной пары между капсюлями и блоком должны быть чистыми, без следов окисления и недеформированными. Датчик должен быть заземлён на минус аккумулятора (батареек).

При включении напряжения датчик должен издавать лёгкий свистящий звук. Проконтролировать частоту датчика на контрольной точке усилителя по осциллографу. При надавливании на платформу весов частота увеличивается, а амплитуда сигнала уменьшается. При неправильной работе схемы или полном отсутствии реакции весов на  груз возможен выход из строя микросхемы LM324SMD.

-12-

3.7. При проверке весовых платформ весов ВЭУ-60-Д-А и ВЭУ-200-Д-А$50 с большими платформами обратить внимание на установку 4-х угловых упоров для предохранения датчика от ударов и перегруза. Зазор каждого упора должен выбираться при установке на угол платформы гири 20 кг для 60-то килограммовых весов и 60 кг для 200-т килограммовых весов.

С октября 2005 года в эти весы устанавливаются ПСВВ с плоскими основаниями (вместо уголков) и с двумя упорами в пластинах ПСВВ. ПСВВ  на 60 кг – Аа5.127.042, а на 200 кг – Аа5.127.041. Упоры выставляются с зазорами: 0,2 мм для 60 кг и 0,4 мм для 150 кг.

3.8. В весах ВЭУ-150-А с октября 2005 года устанавливаются ПСВВ Аа5.127.030 типа «паук» с установленными упорами по четырём углам. Необходимо проверить зазоры упоров. Они должны быть 2,5 мм и должны быть законтрены гайкой.

3.9. Проверить работу клавиатуры. Если нет реакции на нажатие каких-либо кнопок, то виновата или сама клавиатура (кнопки) или процессор. Срабатывание кнопок проверить омметром по схеме.

3.10. Таблица возможных неисправностей:

| Неисправность | Признаки | Причина неисправности |
| --- | --- | --- |
| Индикаторы не горят | ПСВВ не свистит | Кнопка клавиатуры Схема запуска Нет питания 5 В |
| На индикаторе неправильная информация |  | Выход индикатора Выход CD4015 |
| Весы не реагируют на клавиатуру | Не работают отдельные кнопки | Дефект клавиатуры или процессора |
| Весы не реагируют на вес | ПСВВ не свистит | Дефект Ус, разъёма Ус, капсюлей |
|  | ПСВВ свистит | Дефект Ус, разъёма Ус, Капсюлей, не выставлены упоры. |
| Погрешность показаний | Показания несколько выходят за допуск | Дефект ПСВВ переградуировка |

3.11. При отсутствии зарядки аккумулятора (в весах с аккумулятором  6В1,2А/Ч)               проверить предохранитель 1А, проверить правильность установки подстроечного резистора R4. На среднем выводе R4 (D2/2) при подключенном адаптере должно быть напряжение 6,2…6,3 В. Проверить стабилизатор и компаратор.

3.12. О работе с аккумулятором 6В 1,2А/Ч.

3.12.1. Зарядку аккумулятора можно производить как при выключенных весах, так и при включенных. Для начала зарядки необходимо подключить блок питания (адаптер) к гнезду зарядки аккумулятора весов и включить его в сеть 220 В. Должен загореться красный индикатор (светодиод), сигнализирующий о том, что адаптер включен в сеть.

Если аккумулятор разряжен, то загорится зелёный индикатор (светодиод), сигнализирующий о том, что идёт зарядка аккумулятора. Окончание зарядки индицируется погасанием зелёного индикатора. Если зелёный индикатор не загорелся, значит, аккумулятор не разрядился до порога начала зарядки (6,2 В).

-13-

3.12.2. После того, как аккумулятор полностью заряжен (напряжение на нём 6,4…6,6 В), то следующий раз его надо ставить на зарядку через 30…35 часов эксплуатации (можно и раньше). Если аккумулятор продолжать эксплуатировать без подзарядки, то он будет нормально работать ещё 20…30 часов (в зависимости от состояния аккумулятора). Затем начнёт мигать символ разрядки аккумулятора в виде буквы «Р» на первом знакоместе индикатора. Этот порог составляет примерно 5В. Это предупреждение о необходимости зарядки аккумулятора. Весы будут работать и при дальнейшем снижении напряжения, но аккумулятор при значительных снижениях напряжения будет терять свою ёмкость. В весах выпуска до 2006 года предупреждающий сигнал «Р» появлялся при снижении напряжения аккумулятора до 4,3В и сигнализировал о необходимости срочной зарядки аккумулятора. Через небольшое время весы перестанут работать. Если аккумулятор дальше оставить незаряженным, то он может выйти из строя.

3.12.3. Полная зарядка аккумулятора идёт 8…10 часов. Если зарядку производить не дожидаясь загорания символа разряда, то это время будет меньше.

Если весы длительное время не эксплуатируются, то аккумулятор необходимо подзаряжать раз в 4…5 месяцев.

3.12.4. Замена аккумулятора.

Снимите крышку аккумуляторного отсека, удалите старый аккумулятор. При обнаружении вытекшего из аккумулятора электролита протрите отсек тампоном, смоченным спиртом. Установите новый аккумулятор, соблюдая полярность. На плюсовой (красный) вывод аккумулятора установите красную клемму с подходящим одним проводом. На минусовой (черный) вывод аккумулятора установите синюю клемму с подходящими двумя или тремя проводами. Закрыть крышку, включить весы, подзарядить аккумулятор.

3.12.5. При выходе из строя аккумулятора допускается питать весы через адаптер. Для этого удалить вышедший из строя аккумулятор, выводы проводов к аккумулятору заизолировать во избежание короткого замыкания. Подключить адаптер (как при зарядке аккумулятора).

3.12.6. При подключении весов через адаптер к сети 220В (как для работы с одновременной  зарядкой аккумулятора, так и без аккумулятора) необходимо соблюдать условия подключения.

В одной цепи с весами не должно быть приборов, агрегатов, создающих помехи (холодильники, приборы с электродвигателями, сварочные аппараты, микроволновые печи и т. д.).

Весы не включать в сеть большой мощности.

При несоблюдении этих условий возможны сбои в работе весов.

При невозможности выполнить все требования по подключению весов у потребителя рекомендовать потребителю включать весы в сеть через продающиеся в магазинах розетки-удлинители с фильтрами.

3.13. Если весы работают от батареек, то ресурс батареек используется максимально. Предупреждающий знак «Р» загорается при снижении напряжения батареек до 3,2 В. При работе с батарейками это сигнал о том, что батарейки надо менять, так как весы с этими батарейками скоро перестанут работать.

Если вместо батареек используются пальчиковые аккумуляторы, то их надо подзаряжать не дожидаясь появления сигнала «Р». Напряжение на каждом аккумуляторе не должно падать ниже 1В. Необходимо соблюдать рекомендации к применяемым аккумуляторам и заряжать их рекомендованным изготовителем зарядным устройством.

-14-

4.ИНСТРУКЦИИ ПО ГРАДУИРОВКЕ.

4,1. Инструкция по градуировке весов.

4.2. Для всех типов весов градуировка производится по реперным точкам, значения которых отображаются на индикаторе весов в процессе градуировки. Количество градуировок неограниченно. Градуировка этого типа весов ведётся прямым нагружением гирь без промежуточных реперных точек.

4.3. Условия градуировки:

- в помещении не должно быть сквозняков и резких перепадов температур;

- температура в помещении 20±3˚С;

- атмосферное давление 750±20 мм рт. ст.4

- весы должны быть выдержаны в этих условиях не менее 3 часов;

- изменение температуры за время градуировки не должно быть более 0,5˚С;

- на стол, где производится градуировка, не должны воздействовать вибрации;

- батарейки в весах должны быть новые, а аккумуляторы свежезаряженными.

4.4. Подготовить набор образцовых гирь, позволяющий нагрузить весы в каждой реперной точке.

Гири для весов с НПВ 6 кг и 15 кг:

0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 кг.

Гири для весов 30 кг и 60 кг:

5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 кг.

Гири для весов 150 кг:

20 – 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 140 – 160 кг.

4.5. Для входа в режим градуировки необходимо нажать на кнопку градуировки и включить весы. На индикации должны появиться символы «ГГГГГГ». Отпустить кнопку (градуировочные контакты). Особенности входа в градуировку для разных весов:

Весы ВНТР-А-К.  В весах кнопка градуировки расположена под пломбой на корпусе весов.

Весы ВЭУ –Д-А. Открутить винт крепления выносного пульта под пломбой и приоткрыть пульт. Внутри расположена кнопка градуировки.

В весах с одним низким корпусом кнопка градуировки расположена с нижней стороны корпуса под пломбой.

4.5. Весы прогреть минуты 2…3. Для старта градуировки нажать в весах с 4-мя кнопками (ВНТР-А, ВЭУ-30-Д-А, ВЭУ-60-Д-А, ВЭУ-200-Д-А$50) кнопку «Т». В весах с 2-мя (3-мя)кнопками и весах «МАЛЫШ» градуировка стартует при отпускании кнопки градуировки.

На табло «У0,00». На весах нет груза. Нажать в весах с 4-мя кнопками кнопку «ФИКС», а в весах с2-мя кнопками кнопку «Т». На табло «Г0,00». Идёт запись нулевой реперной точки. Затем с символом «У» высветится первая весовая реперная точка.

Установить на платформу весов указанную гирю. Нажать кнопку «ФИКС» («Т»). Идёт запись первой весовой реперной точки. После её записи высветится следующая весовая реперная точка и т. д. При появлении числа с символом «У» (установка) нагружать весы гирями, указанной массы и нажимать «ФИКС» или «Т» (от типа весов). При записи реперной точки ( символ «Г») изменение груза на платформе весов не допускается. Программа производит измерение и запись частоты датчика в реперной точке после фиксации успокоения.

После записи последней реперной точки появятся символы «------». Весы выключить, через 2…3 секунды включить и проверить метрологические показатели весов.

-15-

4.6. При входе в градуировку весов ВЭУ-150 с программами b-7701, b-7710 высвечивается номер подверсии программы. Его можно изменить на нужный последовательным перебором, нажимая на кнопку градуировки. Номера подверсий в соответствии с п.1.19.5. После проведения градуировки эта подверсия программы сохранится.

4.7. После проведения градуировки выставить нужный потребителю режим потребления, то есть включить или выключить режим экономного потребления в соответствии с п. 1.20.5.

4.8. Градуировка силомера производится при нагружении датчика в килограммах.

4.9. Инструкция по градуировке ростомеров типа РЭП, РЭС.

4.10. Для всех типов ростомеров градуировка производится по реперным точкам, значения которых отображаются на индикаторе весов в процессе градуировки. Количество градуировок не ограничено.

4.11. Условия градуировки:

-в помещении не должно быть сквозняков и резких перепадов температур;

-температура 20±3˚С;

-атмосферное давление 750±20 мм  рт  ст.;

-ростомер должен быть выдержан в этих условиях не менее 3-х часов;

-изменение температуры за время градуировки не должно быть более 0,5˚С;

-на место, где производится градуировка, не должны воздействовать вибрации.

4.12. Для градуировки необходимо подготовить набор калиброванных по высоте прутков для обеспечения положения подвижной планки ростомера в каждой реперной точке. В наборе должны быть прутки длиной 0,8 м, 1,05 м, 1,30 м, 1,55 м, 1,8 м, 2,05 м, 2,30 м. Допускается использование жесткой мерной планки (не менее 2,3 м), где указаны необходимые размеры.

Необходимо внимательно следить за показаниями на табло выносного пульта ростомера очередных реперных точек и устанавливать подвижную планку ростомера строго на ту высоту (с помощью калиброванных прутков), которая указана на табло.

4.13. Перед градуировкой необходимо проверить положение опущенной до упора вниз подвижной планки. Расстояние от платформы ростомера (пола) до планки должно быть 0,8 м.

Если обнаружено в процессе градуировки, что зафиксирована  точка с неправильным значением роста (например, неправильно установлена подвижная планка), то ростомер необходимо выключить и начать градуировку вновь.

4.14. Градуировка ростомера.

Открыть заднюю крышку выносного пульта. Нажать на кнопку градуировки, расположенную внутри пульта на уголке. Включить питание не отпуская кнопки градуировки. На индикаторе после короткого теста высвечиваются символы «ГГГГГГ», отпустить кнопку градуировки. Нажать кнопку «КОРРЕКЦИЯ» («К»).

Стартует программа градуировки. На индикаторе «У 0,800». («У» обозначает «УСТАНОВКА»). Убедиться, что подвижная планка находится на высоте 0,8 м от платформы. Нажать на  кнопку «К». На индикаторе «Г 0,800» («Г» обозначает «ГРАДУИРОВКА»). В блоке производится измерение частоты датчика в нулевой реперной точке (соответствует 0,8 м) и, после фиксации успокоения, запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом генерируется звуковой сигнал и на индикаторе высвечивается значение следующей реперной точки «У 1,050».

-16-

Установить подвижную планку на высоту 1,05 м. Вновь нажать на кнопку «К». Высветится «Г 1,050». В блоке производится измерение частоты датчика в данной реперной точке и запись квадрата частоты в микросхеме памяти. При этом генерируется звуковой сигнал и на индикаторе  высвечивается значение следующей реперной точки  «У 1,300». Установить подвижную планку на высоту 1,3 м. Вновь нажать на кнопку «К».  И так далее для реперных точек «1,550», «1,800», «2,050», «2,300».

Символ «У» означает, что необходимо установить подвижную планку на требуемую на индикаторе высоту; символ «Г» означает, что идёт запись реперной точки и какое – либо воздействие на ростомер запрещено.

Градуировка производится без промежуточных нулевых реперных точек.

4.15.  После фиксации последней реперной точки на индикаторах высвечиваются символы «------». Ростомер выключить, вновь включить и проверить качество градуировки сравнением показаний мерной линейки с показаниями табло ростомера в нескольких точках. При положительных результатах проверки пульт управления закрыть и опломбировать.

-17-

5. СХЕМЫ БЛОКОВ НА ВЕСЫ ВНТР-А, ВЭУ-А, ВМЭН-А, ВБЭН-А, ВЭНд (автономные), РЭП-1.

5.1. В данном руководстве имеются схемы электрические и монтажные чертежи следующих блоков: Аа5.064.013, Аа5.064.010, Аа5.043.006, Аа5.087.002, Аа5.087.003, клавиатура Аа6.065.012, Аа6.065.015, BS30-01,  St001.06, кабели Аа6.644.012, Аа6.644.032 (интерфейсный), блока БО-1, блочные схемы весов.

5.2. Процессорный блок Аа5.064.013 имеет следующие модификации:

- Аа5.064.013 – со схемой самовозбуждения, 4-мя кнопками, выходом на индикацию покупателя для ВНТР-А-(К);

- Аа5.064.013-01 – со схемой самовозбуждения и выходом на индикацию покупателя, под клавиатуру для ВНТР-А-К с аккумулятором 6В, клавиатурой;

- Аа5.064.013-02 – без схемы самовозбуждения, с интерфейсом, с 2-мя кнопками управления для РЭП-1, ВЭУ-150-И-Д-А, ВЭУ-30-И-Д-А;

- Аа5.064.013-04 – со схемой самовозбуждения, выходом на блок синтезатора звука БО-1 для ВЭУ-150 с озвучиванием;

- Аа5.064.013-05 – без схемы самовозбуждения, с 3-мя кнопками для ВЭУ (ВМЭН) -150-Д-А;

- Аа5.064.013-06 – со схемой самовозбуждения, с выносной индикацией, разъём клавиатуры на шлейфе для весов «МАЛЫШ» с аккумулятором 6В;

- Аа5.064.013-07 – со схемой самовозбуждения, 2 кнопки на проводах для ВЭУ (ВМЭН, ВБЭН)-150-А;

- Аа5.064.013-08 – без схемы самовозбуждения, с 4-мя кнопками для ВЭУ-…-Д-А;

- Аа5.064.013-10 - без схемы самовозбуждения, с интерфейсом, с 4-мя кнопками для весов «МАЛЫШ»-И-Д-А.

5.3. Зарядное устройство Аа5.087.004 имеет  модификации Аа5.087.004, Аа5.087.004-01 и Аа5.087.004-02, различающиеся только разъёмами. До марта 2006 года выпускалось зарядное устройство Аа5.087.002 в таких же модификациях.

5.4. Блок индикации BS20-00 имеет модификацииBS20-00, Bs20-00-01, различающиеся только расположением разъёма или его отсутствием:

-BS20-00– с прямым разъёмом для весов ВНТР-А-К;

- BS20-00-01 – без разъёма для весов ВЭНд «МАЛЫШ».

Блок индикации Аа5.043.006 имеет модификации Аа5.043.006-01,  -03, различающиеся только расположением разъёма или его отсутствием:

- Аа5.043.006-01 – с прямым разъёмом для весов ВНТР-А-К;

- Аа5.043.006-03 – без разъёма для весов ВЭНд «МАЛЫШ».

5.5. Применяемый блок самовозбуждения BS30-01(02)  имеет модификации

Bs30-02-05 для весов и Bs30-02-06 для ростомеров. BS30-01(02) - это серийный блок, применяемый во всех весах ВЭУ-Д (Д-А-У).

5.6. Кабель Аа6.644.012 серийный, применяется во всех весах с выносными пультами.

5.7. Кабель Аа6.644.032 (интерфейсный) серийный, применяется в весах

ВНТР-…С-А, ряде весов ВЭУ-И.

-18-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ ВЕСОВ ВНТР-А-(К).

| Блок | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Процессорный блок Аа5.064.013 | А1 | 1 |
| ПСВВ Аа5.127.015 | А2 | 1 |
| Блок индикации Аа5.043.006-01 | А4 | 1 |
| Батарейка 1,5 В (аккумулятор 1,2 В) | G1…G4 | 4 |
| Кнопка TSQA | S1 | 1 |

Блок-схема весов ВНТР-А-(К).

-19-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ ВЕСОВ ВНТР-А-К      с клавиатурой и аккумулятором.

| Блок | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Процессорный блок Аа5.064.013-01 | А1 | 1 |
| ПСВВ Аа5.127.015 | А2 | 1 |
| Клавиатура Аа6.065.012 | А3 | 1 |
| Блок индикации BS20-00-01 | А4 | 1 |
| Зарядное устройство Аа5.087.004 | А5 | 1 |
| Блок питания 12 В, 0,5 А (адаптер) | А6 | 1 |
| Аккумулятор 6 В, 1,2 А/Ч | G1 | 1 |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-1А-220В | F1 | 1 |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1 | 1 |
| Кнопка TSQA | S1 | 1 |
| Гнездо адаптера DJK-12B | Х1 | 1 |

Блок-схема весов ВНТР-А-К с клавиатурой и аккумулятором.

-20-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ ВЕСОВ                ВЭНд-01-15-«МАЛЫШ».

| Блок | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Процессорный блок Аа5.064.013-06 | А1 | 1 |
| ПСВВ Аа5.127.040 | А2 | 1 |
| Клавиатура Аа6.065.015 | А3 | 1 |
| Блок индикации BS20-00 | А4 | 1 |
| Зарядное устройство Аа5.087.004-02 | А5 | 1 |
| Блок питания 12 В, 0,5 А (адаптер) | А6 | 1 |
| Шлейф клавиатуры и индикации | А7 | 1 |
| Аккумулятор 6 В, 1,2 А/Ч | G1 | 1 |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-1А-220В | F1 | 1 |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1 | 1 |
| Градуировочные контакты | S1 | 2 |
| Гнездо адаптера DJK-12B | Х1 | 1 |

Блок-схема весов ВЭНд-01-15-«МАЛЫШ».

-21-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ ВЕСОВ

ВЭУ-30(60,150,200)-Д-А. Аналогичная схема для ДЭР (силомера).

| Блок | Обозна-чение | Колич. ВЭУ-30 | Колич. ВЭУ-60 | Колич. ВЭУ-200 | Колич. ВЭУ-150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П Б Аа5.064.013-08 | А1 | 1 | 1 | 1 | - |
| П Б Аа5.064.013-05 | А1 | - | - | - | 1 |
| ПСВВ Аа5.127.037 | А2 | 1 | - | - | - |
| ПСВВ Аа5.127.017 | А2 | - | 1 | - | - |
| ПСВВ Аа5.127.009 | А2 | - | - | 1 | - |
| ПСВВ Аа5.127.030 | А2 | - | - | - | 1 |
| Блок самовозбужден. BS30-01-05 | A3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабель Аа6.644.012 | А4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Батарейка1,5В (аккумулятор1,2В) | G1…G4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Кнопка TSQA | S1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Розетка СГ-5 | Х1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Пунктиром обведена весовая платформа.

Блок-схема весов ВЭУ-30(60,150,200)-Д-А.

-22-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ ВЕСОВ                  ВЭУ-30(150)-И-Д-А, ВЭНд «МАЛЫШ»-И-Д-А, РЭП-1.

| Блок | Обозна-чение | Колич. ВЭУ-30 | Колич. ВЭУ-150 | Колич. ВЭНд | Колич. РЭП-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П Б Аа5.064.013-02 | А1 | 1 | 1 | - | 1 |
| П Б Аа5.064.013-10 | А1 | - | - | 1 | - |
| ПСВВ Аа5.127.037 | А2 | 1 | - | - | - |
| ПСВВ Аа5.127.030 | А2 | - | 1 | - | - |
| ПСВВ Аа5.127.040 | А2 | - | - | 1 | - |
| ПСВВ Аа6.036.004 | А2 | - | - | - | 1 |
| Блок самовозбуждения BS30-01-05 | A3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Блок самовозбуждения BS30-01-06 | А3 | - | - | - | 1 |
| Кабель Аа6.644.012 | А4 | 1 | 1 | 1 |  |
| Кабель Аа6.644.064 | А4 | - | - | - | 1 |
| Кабель Аа6.644.032 | А5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Батарейка 1,5 В (аккумулятор 1,2 В) | G1…G4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Кнопка TSQA | S1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Розетка СГ-5 | Х1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Розетка ТЛФ TJ3 6P4C | X2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Пунктиром обведена весовая платформа (стойка ростомера).

Блок-схема весов ВЭУ-30(150)-И-Д-А, ВЭНд «МАЛЫШ»-И-Д-А, РЭП-1.

-23-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ ВЕСОВ                  ВЭУ(ВМЭН, ВБЭН)-150-А.

| Блок | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Процессорный блок Аа5.064.013-07 | А1 | 1 |
| ПСВВ Аа5.127.030 | А2 | 1 |
| Батарейка 1,5 В (аккумулятор 1,2 В) | G1…G4 | 4 |
| Кнопка TSQA | S1,S2,S3 | 3 |

Блок-схема весов ВЭУ(ВБЭН)-150-А.

-24-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ ВЕСОВ                  ВЭУ-150-А$54 (с озвучиванием).

| Блок | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Процессорный блок Аа5.064.013-04 | А1 | 1 |
| ПСВВ Аа5.127.030 | А2 | 1 |
| Синтезатор звука БО-1 | А3 | 1 |
| Зарядное устройство Аа5.087.004-01 | А4 | 1 |
| Ключ электронный Аа5.087.003 | А5 | 1 |
| Блок питания 12 В, 0,5 А (адаптер) | А6 | 1 |
| Аккумулятор 6 В, 1,2 А/Ч | G1 | 1 |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-1А-220В | F1 | 1 |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1 | 1 |
| Кнопка TSQA | S1,S2 | 2 |
| Гнездо адаптера DJK-12B | Х1 | 1 |
| Розетка HU-2 | X12 | 1 |
| Вилка WF-2 | Х2 | 1 |
| Динамик 6ГД3-5ДА-8 Ом | ZP1 | 1 |

БЛОК-СХЕМА ВЕСОВ  ВЭУ-150-А$54 (с озвучиванием).

-25-

Монтажные чертежи и схемы кабелей.

Монтаж выносного пульта весов ВЭУ-…-(И)-Д-А, РЭП-1,

ВЭНд «МАЛЫШ»-И-Д-А.

-26-

Схема кабеля Аа6.644.012 к выносному пульту.

Вилка СШ-5                                      Контакты блока самовозбуждения

St001.06-03

- ---------------------------------------------------  8            Fdat

- ---------------------------------------------------  9            GND

- ---------------------------------------------------  10          +5B

- –---------------Экран кабеля---------------------------  Винт заземления

- ---------------------------------------------------  1           Contr dat

Винт заземления -------  2

Кабель экранированный КММц х 0,12 длиной 3м.

Схема кабеля Аа6.644.064 к выносному пульту ростомера РЭП-1.

Вилка СШ-5                                                 Розетка HU-4

- ---------------------------------------------------  2            Fdat

- ---------------------------------------------------  3            GND

- ---------------------------------------------------  4           +5B

- –---------------Экран кабеля----------\--------------  Лепесток заземления

- ---------------------                                \-----  1           Корпус

Кабель экранированный КММц х 0,12 длиной 5м.

-27-

Шлейф и коммутация к весам ВЭНд «Малыш».

-28-

Кабель интерфейсный Аа6.644.032.

Вилка ТЛФ 6Р4С                                                                          Розетка DB-9F

2            -------------------------------------------------------          3

3            -------------------------------------------------------          2

4            ----------------------------------------------------

5            -------------------------------------------------------          5

Кабель телефонный 4-х жильный длиной 2 м.

Схема электрическая клавиатуры Аа2.792.012 (015).

Схемы электрические  смотри: часть 2.

# Text boxes

A1  ПБ

Х1         Х5

Х3         Х6

А2  ПСВВ

А4

БИ        Х1

G1…G4

S1

<ГРАД.>

А6

БП

S1

<ГРАД>

А1    ПБ

Х1         Х5

Х3

Х4

Х6

А2

ПСВВ

А4

БИ

А3

Кл

А5        УЗ

Х3            Х2

Х1 2    1

G1

Акк

F1

<1A>

X1

220В

S1

<ГРАД>

А1    ПБ

Х1         Х5

Х3

Х4

Х6

А2

ПСВВ

А4

БИ

А3

Кл

А5        УЗ

Х3            Х2

Х1 2    1

G1

Акк

F1

<1A>

X1

А6

БП

А7

А1    ПБ

Х2         Х5

1              1

2              2

3

Х6

Х1

1

2

3

А4

А3  Ус

Х2

Х1

А2

ПСВВ

S1

<ГРАД>

G1…G4

К порту     ПК

А5

А1    ПБ

Х2         Х5

1              1

2              2

3

Х8

Х6

Х1

1

2

3

А4

А3  Ус

Х2

Х1

А2

ПСВВ

S1

<ГРАД>

G1…G4

Х2

A1   ПБ

Х1         Х5

X4

1

2

5           Х6

А2

ПСВВ

G1…G4

S2 <ВКЛ>

S3 <ТАРА>

S1

<ГРАД>

A6      БП

А2  ПСВВ

А1        ПВ

X1         X3

Х4

1

2

5

Х6

Х7-5

X3-6     X5

A3 БО-1

ХP1

XP2

XP1

A5  Ключ.

электр.

ХР2

S2 ВКЛ

S3 ТАРА

S1

ГРАД

S4

Регулир.

громкостии

А4      УЗ

X2

X3

X1

1    2

G1

Х1   F1  1A

ZP1

X2    X12

220В

X1

6

5

4

3

2

1

< ФИКС >

< П+ > (<РМ>)

< ТАРА >

< ВКЛ >