Руководство по ремонту весов

типа ВР4149

St010

Тамбов

2005

-2-

# ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство предназначено для специалистов, обслуживающих торговые электронные весы типа ВР4149-14, ВР4149-15 (Питер Юбилейный).  Это современные весы, построенные на базе виброчастотного датчика, микропроцессора АТ90S8515-8PC на процессорном блоке St010.01.                                                                                                                                       Весы обладают широким диапазоном функциональных возможностей.

Основные функциональные возможности весов:

- автоноль;

- автоматическое переключение дискретности;

- автоградуировка;

- «заморозка» показаний;

- фиксация успокоения;

- индикация массы тары;

- выборка массы тары в весах с НПВ 15 кг и компенсация массы тары в весах с НПВ   6 кг;

- память цен продуктов (32 ячейки);

- звуковая сигнализация при работе с клавиатурой весов и при переключении режимов работ;

- интерфейсная связь с компьютером или ККМ;

- сигнализация перегрузки:

- сигнализация переполнения стоимости.

На основе процессорного блока St010.01выпускаются небольшие партии весов ВР4149-02, -06, -10, -11 (БР). При их ремонте необходимо пользоваться сведениями о процессорном блоке St010.01 в настоящем руководстве. Данные весы имеют модификацию «43». На штрих-кодовой этикетке после названия весов есть указание о данной модификации. Например: ВР4149-11БР$00/43.

-3-

- ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

1.1. Конструкция весов обеспечивает лёгкий доступ к отдельным узлам и блокам с целью их ремонта или замены.

1.2. В состав весов входят следующие основные узлы и блоки:

- преобразователь силы веса виброчастотный (ПСВВ);

- субблок самовозбуждения (усилитель) (Ус);

- процессорный блок (ПБ);

- блок индикации (БИ);

- трансформатор (Тр);

- клавиатура (Кл);

-интерфейсный блок (Инт).

1.3.   ПСВВ, Ус и трансформатор расположены внутри корпуса весов. ПБ St010.01, интерфейсный блок и клавиатура расположены расположены вверху на стойке. Блок индикации съёмный и расположен над клавиатурой.

1.4.   Принцип действия весов заключается в преобразовании силы веса взвешиваемого груза в числоимпульсный сигнал, который в микропроцессоре обрабатывается и сравнивается с данными, записанными в ячейке памяти микропроцессора при градуировке, с выдачей результата на табло индикации.

1.5.   Процессорный блок St010.01 включает устройство питания, процессорное устройство и устройство звукового сопровождения.

1.5.1. Устройство питания вырабатывает набор напряжений, необходимых для функционирования весов. Для питания микросхем выдаётся стабилизированное напряжение 5 В, 300 мА (DА1, DА3, C1, С2, C6…C8, С11).                                                   Накал индикаторов осуществляется переменным напряжением 2,5 В, 300мА (две обмотки со средней точкой).

Анодное напряжение индикаторов формируется выпрямителем 40 В, 30 мА (DA2, C3, R1, R2). С выхода выпрямительного моста снимается также напряжение для подпора средней точки обмоток  трансформатора, питающих накалы индикаторных ламп (VD1, R3).

1.5.2. Процессорное устройство выполнено на микропроцессоре АТ90S8515-8PC. Работая по программе, хранящейся в микропроцессоре, он управляет функционированием остальных элементов.

Ячейки памяти оперативного запоминающего устройства находятся в микропроцессоре. В них хранится градуировочная характеристика и цены до 32 продуктов, задаваемые продавцом. Микропроцессор обеспечивает многократную  перезапись хранящихся в ячейках памяти данных.

С выхода усилителя сигнал датчика поступает на вход Fdat микропроцессора, для измерения периода следования импульсов c ПСВВ. Опорную частоту 8 МГц вырабатывает генератор микропроцессора, выполненный на элементах BQ1, С4, С5.

Опрос  клавиатуры осуществляется непосредственно с микропроцессора.

1.5.3.Устройство звукового сопровождения выполнено на микродинамике ZP1, транзисторе VT1 и резисторах R4, R5.

1.6. Устройство индикации выполнено на 4-х люминисцентных нидикаторах типа 13LT-08G«Futaba».  . Сканирование анодов индикаторов осуществляется через два контроллера UCN5812AF. Индикаторы работают в динамическом режиме.

Блок индикации соединён с процессорным блоком десятипроводным шлейфом через промежуточный разъём на стойке.

-4-

1.6.1. На верхних индикаторах отображается информация о массе груза и о его стоимости. На нижнем индикаторе – о цене за 1 кг и о массе введённой тары. Кроме того на верхних индикаторах отображается специальная информация для различных режимов работы:

-«Pr» - режим программирования цены;

-«Stot» - промежуточная стоимость  в режиме суммирования (Subtotal);

-«tot» - окончательная стоимость просуммированных товаров (total);

-«PCS» - суммироване стоимости штучных товаров (pieces);

-«Е» - сигнал о том, что сумматор не пуст.

1.6.2. На индикаторах появляются сообщения об ошибках:

-«-----»  на индикаторе «МАССА» -  вес превышает НПВ (+ звуковой сигнал),

-«Error» на индикаторе «СТОИМОСТЬ» - стоимость превышает 999999,

-«Error» на индикаторе «СТОИМОСТЬ» - при нажатии «П+» показатель сумматора превышает 999999.

1.7. Блок самовозбуждения, собранный на микросхеме LM324N, возбуждает колебания чувствительного элемента датчика на его резонансной частоте, а также усиливает и формирует сигнал от капсюля ПСВВ.

1.8. Клавиатура весов ВР4149-14, -15 имеет обозначение Аа6.065.014. Она содержит 48 кнопок.

Кнопки «0...9» служат для ввода цены товара.

Кнопка «С» обнуляет цену продукта. В режиме суммирования после вывода окончательной стоимости обнуляет сумматор.

Кнопка «Т» предназначена для выборки (компенсации) массы тары.

Кнопки «1...32» соответствуют 32-м ячейкам памяти для записи цен продуктов.        Кнопка «ПР» для входа в режим программирования цены или градуировки.

Кнопка «П+» для суммирования стоимости товаров.

Кнопка «ШТ» для ввода количества и стоимости штучного товара для последующего их суммирования.

Кнопка «ИТОГ» выводит на индикатор окончательную стоимость просуммированных товаров. В интерфейсных весах  выдаёт данные о весе, цене и стоимости на компьютер.

1.9. Трансформатор 4У5.700.041-06 установлен в весах ВР4149-14, -15.

Он имеет вторичные обмотки для питания стабилизатора 5 В, выпрямителя 40 В, две обмотки по 2,5 В со средней точкой для питания накалов индикаторов.

1.9.1. Обмоточные данные трансформатора 4У5.700.041.

Обмотка 1. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,14. Число витков – 2860. Номера выводов -1-2. Напряжение 220 В.

Обмотка экранная. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,14. Число витков – 130. Номер вывода -12.

Обмотка 3. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,25. Число витков – 560. Номера выводов -7-8. Напряжение х.х. 43 В.

Обмотка 4. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,28. Число витков – 120. Номера выводов -5-6. Напряжение х.х. 9,2 В.

Обмотка 5 и 6. Диаметр провода ПЭВ-2 – 0,5. Число витков – 2х37 с общей средней точкой. Номера выводов -9-10 (общий) - 11. Напряжение х.х. 2х2,8 В.

1.9.2. Исполнение трансформатора 4У5.700.041-06 отличается длиной выводов.

Длина выводов обмотки 1 из провода 0,35мм2  =150мм, а экранной 100мм, длина остальных выводов из провода 0,2мм2  =160мм. Разъём HU-8.

-5-

1.9.3. Соответствие выводов трансформатора контактам разъёма    HU-8.

Вывод 5----------- Контакт 1 разъёма

Вывод 6----------- Контакт 7 разъёма

Вывод 7----------- Контакт 2 разъёма

Вывод 8----------- Контакт 6 разъёма

Вывод 9----------- Контакт 3 разъёма

Вывод 10----------Контакт 4 разъёма

Вывод 11----------Контакт 5 разъёма

Корпус    ----------Контакт 8 разъёма

1.10.Интерфейсный блок St100.01 выполнен на транзисторах КТ3102А, КТ3107А и  служит для согласования процессорного блока весов с портом компьютера. Интерфейсная связь реализована через интерфейсный стандарт RS232.

1.11. Протокол интерфейсного обмена весов ВР4149-14, -15.

1.11.1. Параметры обмена:

-скорость -  4800 бод;

-количество байт – 8;

-контроль чётности – чётность;

-стоп-бит – 1;

-пауза между байтами – 0,1...1 сек.

1.11.2. Описание протокола «ШТРИХ-5».

Обмен инициируется внешним устройством (ВУ):

Режим 1.  ВУ передаёт в весы посылку:  <0> <0> <1>, где 1 - код команды «ТАРА». Передача этой посылки соответствует нажатию на весах кнопки «Т».

Режим 2.  ВУ передаёт в весы посылку: <0> <0> <2> <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3><Ц4>, где 2 – код команды «запрос с ценой», а Ц0...Ц4 – значение цены (5 байт) в 2/10 коде, старшая тетрада равна нулю. Весы принимают  эту посылку и, при наличии успокоения весов и показаний стоимости на табло весов, передают в ВУ посылку:                          <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>  - 6 байт массы,                                                              <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>                 - 5 байт цены,                                                                               <С0> <С1> <С2> <С3> <С4> <С5>       - 6 байт стоимости.

Режим 3.  ВУ передаёт в весы посылку: <0> <0> <3> <0> <0> <0> <0> <0>, где 3 – код команды «запрос без цены» и 5 байт нулевой цены. Весы принимают эту посылку и, при наличии успокоения весов и нулевых показаний стоимости на табло весов, передают в ВУ посылку:                                                                                                                                    <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5>  - 6 байт массы,                                                       <0> <0> <0> <0> <0>                                - 5 байт нулевой цены,                                             <0> <0> <0> <0> <0> <0>                        - 6 байт нулевой стоимости.

Передача информации на ВУ по инициативе весов.

При нажатии на весах клавиши «ИТОГ» и при наличии успокоения весов и показаний цены и стоимости (при пустом сумматоре) весы инициируют передачу на ВУ посылку:                                                                                                                                         <М0> <М1> <М2> <М3> <М4> <М5> - 6 байт массы,                                                             <Ц0> <Ц1> <Ц2> <Ц3> <Ц4>               - 5 байт цены,                                                              <С0> <С1> <С2> <С3> <С4> <С5>      - 6 байт стоимости.

1.11.3. Протокол «ШТРИХ-6» отличается от протокола «ШТРИХ-5» наличием 6 байт цены.

-6-

1.12. Процессорные программы:

Весы ВР4149-14, -15 имеют программу типа «Ver01.12»  с переключением  для весов с НПВ 6 кг и с НПВ 15 кг. Процессор АТ90S8515-8PC. На процессоре приклеена этикетка с условным наименованием программы «010».

Программа одинакова как для интерфейсных весов, так и для неинтерфейсных.

1.13. Некоторые особенности работы весов.

1.13.1. Весы Вр4149-14, -15 позволяют в режиме суммирования производить фасовку разных товаров в одну тарную упаковку с получением общей стоимости товаров. Для этого необходимо после нажатия на «П+» нажать кнопку «С» и затем два раза нажать кнопку «Т». При этом каждый раз можно «сбросить» в тару массу не более указанной для данных весов тарокомпенсации (выборки массы тары). При обычном суммировании после каждого «П+» необходимо нажать «С» и обнулить весы, то есть снять груз. Иначе следующее суммирование не произойдёт.

1.13.2.  При суммировании высвечиваются символы: «Stot» - промежуточная сумма после нажатия на «П+» и «tot» - окончательная сумма после нажатия кнопки «ИТОГ», «PCS» - штучные товары, «Е» - сумматор не пуст, «Error» - переполнение сумматора. Выход в режим взвешивания кнопкой «С».

-7-

- МОДИФИКАЦИИ ВЕСОВ.

2.1. Весы данной серии изготавливаются с НПВ 6 кг и 15 кг.  Весы с НПВ 6 кг – ВР4149-14.  Весы с НПВ 15 кг – ВР4149-15.

2.2. Весы, в  обозначении которых есть  БР, не имеют интерфейсного выхода.

2.3. Датчики (ПСВВ) во всех весах данной серии одинаковы. Это датчики сварной конструкции  уменьшенных габаритов («питерские» датчики – по названию весов ВР4149-12, -13БР, где они впервые были применены).

2.3.1. До 2005 года ПСВВ выпускались с винтом изолира, который фиксировал положение датчика при транспортировке. Недостатком данной конструкции является то, что при длительном хранении весов с закрученным изолиром, возможен уход метрологических показателей весов. Поэтому пользоваться изолиром нужно только при транспортировке весов.

2.3.2. С 2005 года налажен выпуск ПСВВ со специально выставленными упорами, которые предохраняют датчик от перегруза и ударов. Для весов ВР4149-14 , -15 выпускаются ПСВВ Аа5.127.039.

2.3.3. В указанных ПСВВ необходимо проверить установку предохранительного упора. В весах с НПВ 6 кг зазор упора должен быть 0,3мм. Зазор должен выбраться при установке гири 10 кг. В весах с НПВ 15 кг зазор упора должен быть 0,5мм и он должен выбраться при установке гири 20 кг.

2.4.  Весы ВР4149-14, -15 выпускались только с процессорным блоком St010.01.

2.5. Блоки индикации весов Вр4159-14, -15 изготавливаются типа St004.01, где информация с порта процессора выдаётся на индикаторы «FUTABA» через контроллеры UCN5812AF.

Блок индикации соединяется с процессорным блоком 10-и проводным шлейфом через промежуточный разъём на стойке весов.

Более ранние аналогичные блоки индикации имели обозначение ST001.05-01. Они отличались от современных St004.01 тем, что группа контактных отверстий под шлейф располагалась у них в середине нижней кромки платы, что менее надёжно.

2.6. Интерфейсный блок St100.01 не изменялся.

-8-

- ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА.

3.1. Ремонт весов целесообразно проводить в два этапа. На первом этапе выявляется неисправный блок и производится его замена непосредственно на месте эксплуатации весов. Подразумевается замена блоков: процессорного, самовозбуждения, индикации, интерфейсного, клавиатуры, трансформатора, ПСВВ, а так же процессора на процессорном блоке.

3.2. Определение неисправного блока может быть произведено по внешним признакам. Следует иметь в ввиду, что наиболее часто встречающейся неисправностью является плохой контакт в разъёмах. Чаще такой дефект случается в разъёме от капсюлей ПСВВ, когда процессорный блок «не видит» датчика (нет реакции на вес, на индикаторе перегруз).

3.3. Для ремонта и обслуживания весов необходимо следующее оборудование:

-универсальный осциллограф, работающий на частотах до 5 мГц,,

-тестер, позволяющий мерить сопротивление, напряжение и ток,

-блок питания, вырабатывающий постоянное напряжение от 0 до 30 В током до     1 А,

-набор аттестованных гирь 4-го разряда от 0,5 до 16 кг,

-стенд для контроля и проверки отдельных блоков. Наиболее удобным стендом являются весы ВР4149 в заведомо рабочем состоянии.

3.4. Ремонт блока процессорного St010.01.

3.4.1. Сначала необходимо проверить и обеспечить правильность питающих напряжений, то есть проверить правильность работы трансформатора, диодных мостов, конденсаторов, стабилизатора.

3.4.2. Измерить напряжение 5 В на выводах 40 и 20 микропроцессора. Если напряжение выходит из диапазона ±0,3 В или имеет пульсации более   0,5 В необходимо отыскать неисправность по цепи питания 5 В.

Проконтролировать переменное напряжение 8...12 В на выходе трансформатора (контакты 1 и 7 разъёма питания).

Проконтролировать выпрямленное напряжение 10...15 В на входе КР142ЕН5А (7805С) и стабилизированное напряжение 5 В на выходе.

Прозвонить цепи стабильного напряжения 5 В на отсутствие коротких замыканий или обнаружения вышедших из строя элементов.

После устранения неисправностей проверить правильность питания 5 В.

3.4.3. Проконтролировать постоянное напряжение 40 В питания анодов ламп. Измерить переменное напряжение 46 В на контактах 2, 6 питающего разъёма. Проверить выпрямленное напряжение 40 В на выходе диодного моста (конденсаторе С3) и на резисторе R2. Резистор R1 выполняет роль предохранителя.  Необходимо иметь в ввиду, что после отключения питания на конденсаторе С3 долго сохраняется напряжение.

3.4.4. Проконтролировать переменное напряжение 5 В между контактами 3,5 на Х1 и контактами 1,2 на Х4.

-9-

3.4.5. На выводах 18, 19 микропроцессора должна быть опорная частота          8 МГц;

На выводе 9 в момент включения и выключения напряжения должен быть короткий (1 сек) импульс напряжения, амплитудой 5 В.

3.5. Подключить блок индикации и убедиться в правильности выводимой информации. При неправильной информации виновником может быть замыкание внутри баллона индикатора, нарушение контакта в разъёме, выход из строя контроллера.

3.6. Проверить работу блока самовозбуждения (усилителя). Для этого:

Проверить сопротивление капсюлей в ПСВВ (около 200 Ом) и наличие чистого зазора между капсюлями и струной датчика 0,3...0,5мм. Контакты вилки и розетки разъёмной пары  между усилителем и капсюлями должны быть чистыми, без следов окисления и недеформированными. Датчик должен быть заземлён.

При включении напряжения датчик должен издавать лёгкий свистящий звук. Проконтролировать частоту датчика  на контрольной точке усилителя по осциллографу. При надавливании на платформу весов  частота увеличивается, а амплитуда сигнала уменьшается. При отсутствии реакции весов на груз возможен выход из строя LM324N.

3.7. Проверить работу клавиатуры. Если нет реакции на нажатие каких-либо клавиш, то виновата или сама клавиатура (можно по схеме омметром проверить срабатывают-ли эти клавиши) или микросхема процессора.

3.8. Отсутствие звукового сигнала может быть вызвано дефектом VT1 или самого микродинамика.

3.9. Требования к подключению весов в сеть 220В.

3.9.1. При наличии сбоев программы, градуировки весов, сгоранию

микросхемы DS1833-5, предохранителей, сетевого фильтра необходимо обратить

внимание, как включаются весы у потребителя.

3.9.2. Весы должны включаться в сеть 220В через трёхполюсную розетку

(поставляется с весами) с обязательным проводом заземления на заземляющим

контакте розетки.

3.9.3. В одной цепи с весами не должно быть приборов, агрегатов, создающих

помехи (холодильники, приборы с электродвигателями, сварочные аппараты,

микроволновые печи и т. д.).

3.9.4. Весы не включать в сеть большой мощности.

3.9.5. При невозможности выполнить все требования по подключению весов у

потребителя рекомендовать потребителю включать весы в сеть через продающиеся в

магазинах розетки-удлинители с фильтрами.

-10-

3.10. Таблица возможных неисправностей.

| Неисправность | Признаки | Причина неисправности |
| --- | --- | --- |
| Индикаторы на горят | ПСВВ не свистит Накал не горит | Предохранитель Тумблер Обрыв в цепи 220 В |
|  | ПСВВ свистит Накал не горит | Обрыв в цепи накала |
|  | ПСВВ не свистит Нить накала горит | Дефект стабилизатора Обрыв в цепи 5 В |
|  | ПСВВ свистит Нить накала горит | Обрыв управления индикации Дефект процессора, БИ |
| На индикаторе неразборчивая информация | На фоне подсветки угадывается правильная информация | Дефект процессора, управления индикацией |
|  | Нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом | Дефект процессора, управления индикацией |
|  | На клавиатуру не реагирует | Дефект процессора |
| На индикаторах искаженные цифры |  | Дефект индикаторов, микросхем БИ |
| Весы не реагируют на клавиатуру | Не работают отдельные кнопки или ряды | Дефект клавиатуры или процессора |
| Нет звукового сигнала |  | Дефект транзистора, динамика |
| Весы не реагируют на вес | ПСВВ не свистит | Дефект Ус, разъёма Ус, капсюлей |
|  | ПСВВ свистит Работает перегруз | Дефект Ус, разъёма Ус, капсюлей, затянут винт изолира |
| Погрешность показаний несколько выходит за допуск |  | Дефект ПСВВ Переградуировка |

-11-

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ГРАДУИРОВКЕ И НАСТРОЙКЕ ВЕСОВ.

4.1. Для всех типов весов градуировка производится по реперным точкам, значения которых отображаются на индикаторе весов в процессе градуировки. Количество градуировок неограничено. При этом на индикаторе «стоимость» отображается квадрат частоты в предыдущей реперной точке, а на индикаторе «цена» - разница квадратов частот двух предыдущих реперных точек. Разница квадратов частот должна уменьшаться в следующих реперных точках и чем более равномерно, тем лучше датчик.

4.2. Условия градуировки:

-в помещении не должно быть сквозняков и резких перепадов температур;

-температура 20±3˚С;

-атмосферное давление 750±20 мм. рт. ст.;

-весы должны быть выдержаны в этих условиях не менее 3-х часов;

-изменение температуры за время градуировки не должно быть более 0,5˚С;

-на стол, где производится градуировка , не должны воздействовать вибрации.

4.3. Для градуировки необходимо подготовить набор гирь IV разряда ГОСТ 7328-82 для обеспечения нагружения весов в каждой реперной точке.

Реперные точки:

- для весов с НПВ 6 кг:

0 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8 кг;

- для весов с НПВ 15 кг:

0 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 кг.

При градуировке необходимо в течение 2...5 сек. устанавливать в центр грузоприёмной площадки требуемый груз. Если в указанное время не удалось установить нужные гири, то надо не допустить фиксации успокоения, легко нажимая рукой на грузоприёмную площадку.

Если весы зафиксировали  точку с неправильным весом, то весы необходимо выключить и начать градуировку вновь.

4.4. Градуировка весов ВР4149-14, -15.

4.4.1. Включить весы и прогреть 10 минут. При включении на индикаторе в течение 1 секунды высвечивается:

«Ver    01.12» - версия программы 01, реализ. 12;

«SCALE     15.  25.» - тип весов (НПВ 15кг, дискретность 2/5).

Выключить весы.

4.4.2. Нажать на кнопку градуировки, расположенную под пломбой в верхнем корпусе весов под клавиатурой, и включить весы. На индикаторах:

«GrAd    0,00» - режим градуировки и положение десятичной точки цены и стоимости;

«SCALE    15. 25.» - тип весов по умолчанию.

4.4.3. Настройка весов:

Клавиша «ИТОГ» - выбор положения десятичной точки последовательным перебором: «0,00», «0.», «0,0».

Клавиша «ШТ» - выбор диапазона взвешивания (НПВ): 6кг или 15кг.

Клавиша «П+» - выбор дискретности последовательным перебором: для НПВ 6кг – «12.», «1.», «2.» (1/2, 1 и 2 г), для НПВ 15кг – «25.», «5.», «2.», «125.» (2/5, 5, 2 и 1/2/5 г).

-12-

4.4.4. Нажать клавишу «ПР» - начало градуировки. Фиксируется нулевая реперная точка и затем высвечивается первая ненулевая реперная точка – 1кг. Необходимо быстро установить гиры 1кг. После записи этой реперной точки высветится следующая реперная точка – 2кг. И так далее без промежуточных нулевых реперных точек.

4.4.5. После установки гирь, соответствующих следующей реперной точке, происходит измерение частоты датчика в этой реперной точке и запись квадрата этой частоты. После её записи запрашивается следующая ненулевая реперная точка, затем следующая и т. д.

4.4.6. После фиксации последней реперной точки на индикаторах высвечиваются символы «-----------». Весы выключить, вновь включить и проверить качество градуировки. При положительных результатах проверки весы опломбировать в двух местах: кнопку градуировки и крестовину.

4.5. Режим настройки параметров интерфейса.

Включить весы с нажатой клавишей «ИТОГ». На индикаторах высветится:

«SP  1.» - скорость интерфейсного обмена.

«Pr   0.» - тип протокола интерфейсного обмена.

4.5.1. Скорость обмена выбирается кнопкой «П+» путём последовательного перебора  0 – 1 – 2, где      0 – 2400 бод,

1 – 4800 бод,

2 – 9600 бод.

4.5.2. Тип протокола выбирается кнопкой «ПР» путём последовательного перебора 1 – 2, где    1 – «ШТРИХ-5»,

2 – «ШТРИХ-6».

4.5.3. После выбора параметров интерфейсного обмена выключить весы. Выбранные параметры при этом запомнятся.

-13-

5.СХЕМЫ БЛОКОВ  НА  ВЕСЫ  ВР4149-14, -15.

5.1. В данном руководстве имеются схемы электрические и монтажные чертежи следующих блоков на весы ВР4149-14, -15: St010.01, St004.01, St001.06, St100.01, клавиатура Аа6.065.014, интерфейсный и внутренние кабели, блочная схема St010 весов.

5.2. Процессорный блок St010.01 не изменялся и не имеет исполнений.

5.3. Блок индикации St004.01 с контроллерами и с индикаторами «FUTABA» для этих весов основного исполнения  St004.01.

5.4. Блок самовозбуждения (усилитель) St001.06  (с двумя разъёмами на плате) для этих весов основного исполнения St001.06.

5.5. Интерфейсный блок St100.01 не изменялся и не имеет исполнений.

5.6. Клавиатура Аа6.065.014 применяется только в весах ВР4149-14, -15. Схема клавиатуры аналогична клавиатуре ТВ-1 весов ВР4149-02, -06, -10, -11, но имеет обратную нумерацию выводов.

5.7. Интерфейсный кабель Аа6.644.043 применён только в этих весах.

5.8. В данном руководстве приведены схемы основного жгута Аа6.644.044 и кабеля индикации Аа6.644.046 от процессорного блока к переходному разъёму блока индикации.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К БЛОЧНОЙ СХЕМЕ St010 ВЕСОВ ВР4149-14, -15.

| Блок | Обознач, | Количество |
| --- | --- | --- |
| ПСВВ Аа5.127.039 | А1 | 1 |
| Клавиатура Аа6.065.014 | А2 | 1 |
| Блок самовозбуждения St001.06 | А3 | 1 |
| Блок процессорный St010.01 | А4 | 1 |
| Блок индикации St004.01 | А5 | 1 |
| Блок интерфейсный St100.01 | A6 | 1 |
| Трансформатор 4У5.700.041-06 | А7 | 1 |
| Кабель Аа6.644.043 | А8 | 1 |
| Аа6.644.044 | А9 | 1 |
| Аа6.644.046 | А10 | 1 |
| Тумблер YSR-1221 | S1 | 1 |
| Кнопка TSQA | S2 | 1 |
| Вилка сетевая ВЦ-Ц-20-б-01-101-220 | Х1 | 1 |
| Вставка плавкая ВП-1-1В-0.25А-220В | F1,F2 | 2 |
| Держатель предохранителя ДВП-4-1В | F1,F2 | 2 |

-14-

БЛОК-СХЕМА St010 ВЕСОВ ВР4149-14, -15.

-15-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ПРОЦЕССОРНЫЙ St010.01.

| Тип элемента | Обозначение | Количество | Примеч |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхемы |  |  |  |
| АТ90S8515-8PC | D1 | 1 |  |
| КЦ407А | DA1, DA2 | 2 |  |
| Стабилизатор 7805СТ | DA3 | 1 | КР142ЕН5А |
| LM33064-5 | DA4 | 1 |  |
| Конденсаторы |  |  |  |
| К50-35 16В1000мкФ | С1 | 1 |  |
| К50-35 10В100мкФ | С2 | 1 |  |
| К50-35 63В470мкФ | С3 | 1 |  |
| К73-10-27пФ | С4,С5 | 2 |  |
| К73-10-0,1мкФ | С6...С10 | 5 |  |
| K73-10-200пФ | С11 | 1 |  |
| Резисторы |  |  |  |
| 0,125 25 Ом | R1 | 1 |  |
| 0,125 30 кОм | R2,R3 | 2 |  |
| 0,125 4,7 кОм | R4 | 1 |  |
| 0,125 10кОм | R5 | 1 |  |
| 0,125 200 Ом | R6 | 1 |  |
| 0,125 1кОм | R7 | 1 |  |
| Резонатор |  |  |  |
| РК8МГц | BQ1 | 1 |  |
| Головка динамическая |  |  |  |
| ТДК | ZP1 | 1 |  |
| Колодка РС40-8 |  | 1 | Под D1 |
| Транзистор КТ3107(А-Е)М | VT1 | 1 |  |
| Стабилитрон BZX55C8V2 | VD1 | 1 |  |
| Разъёмы |  |  |  |
| WF-8 | X1 | 1 | Вилка |
| WF-3 | X2 | 1 | Вилка |
| FB-14 | X3 | 1 | Розетка |
| BH-10 | Х4 | 1 | Вилка |
| WF-2 | X5 | 1 | Вилка |
| WF-4 | X6 | 1 | Вилка |
| Плата печатная St010.01.01/1 |  | 1 |  |

-16-

St010.01 Э3

-17-

С3* - Устанавливается лёжа.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА St010.01.

-18-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ИНДИКАЦИИ   St004.01.

| Тип элемента | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхема UCN5812AF | D1,D2 | 2 |  |
| Индикатор 13-LT-08G «FUTABA» | HL1…HL4 | 4 |  |
| Контактные отверстия платы | Х1 |  |  |
| Розетка DB-15M | X2 | 1 | На 10-ти проводном шлейфе |
| Плата печатная St004.01.01 с доработкой углов по Аа7.102.031 |  | 1 |  |

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА ИНДИКАЦИИ St004.01

Соединение Х1 – Х2.

X1/1 – X2/1

X1/2 – X2/2

X1/3 – X2/3

X1/4 – X2/4

X1/5 – X2/5

X1/7 – X2/7

X1/8 – X2/8

X1/9 – X2/14

X1/10 – X2/15

-19-

St004.01Э3

-20-

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК САМОВОЗБУЖДЕНИЯ (УСИЛИТЕЛЬ) St001.06.

| Тип элемента | Обозначение | St001.06 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхема LM324N | DA1 | 1 |  |
| Конденсаторы |  |  |  |
| К10-17-0,1мкФ | С1,С3,С4 | 3 |  |
| К10-17-1мкФ | С2 | 1 |  |
| Резисторы |  |  |  |
| 0,125 – 1,2МОм | R2 | 1 |  |
| 0,125 – 10кОм | R3 | 1 |  |
| 0,125 – 750кОм | R4 | 1 |  |
| 0,125 – 620кОм | R5 | 1 |  |
| 0,125 – 6,8кОм | R6 | 1 |  |
| 0,125 – 300Ом | R7 | 1 |  |
| 0,125 – 1,1кОм | R8 | 1 |  |
| 0,125 – 1кОм | R9 | 1 |  |
| Разъёмы |  |  |  |
| Вилка WF-4 | X1 | 1 |  |
| Вилка WF-3 | X2 | 1 |  |
| Плата печатная St001.06.01/1 |  | 1 |  |

St001.06 Э3

-21-

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА St001.06

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ НА БЛОК ИНТЕРФЕЙСНЫЙ St100.01

| Тип элемента | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхема АОТ128 | А1,A2 | 2 |  |
| Транзисторы |  |  |  |
| КТ3107А | VT2 | 1 |  |
| KT3102A | VT3 | 1 |  |
| Диод КД521А | VD1 | 1 |  |
| Резисторы |  |  |  |
| 0,125 10кОм | R1 | 1 |  |
| 0,125 2,4кОм | R2,R3,R7 | 3 |  |
| 0,125 100Ом | R4 | 1 |  |
| 0,125 100кОм | R6,R9 | 2 |  |
| 0,125 2,4кОм | R7 | 1 |  |
| 0,125 47кОм | R8 | 1 |  |
| 0,125 620Ом | R10 | 1 |  |
| Вилка WF-4 | X1 | 1 |  |
| Розетка HU-4 | X2 | 1 |  |
| Плата печатная St100.01.01 |  | 1 |  |

-22-

St100.01 Э3

-23-

Размещение элементов интерфейсного блока St100.01.

КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ Аа6.644.043 (А8).

(весы – ПК).

Вилка ТЛФ 6Р4С                               Розетка D-SUB-DB-9F(«ПК-Ю»)

Контакт 2 ------------------------------●----------------- Контакт 2  (RxD)

׀_R1=4,7кОм - Контакт 7  (-12V)

Контакт 3 ------------------------------------------------- Контакт 3 (TxD)

Контакт 4 ------------------------------------------------- Контакт 4 (+12V) Контакт 5 ------------------------------------------------- Контакт 5 (GND)

Кабель ТЛФ 4-х проводный.

Длина 2 м.

-24-

Клавиатура Аа6.065.014

КАБЕЛЬ ИНДИКАЦИИ Аа6.644.046 (А10).

Шлейф RC-10 длиной180мм.  Провод №6 у разъёма А5/Х2 обрезать.

-25-

ОСНОВНОЙ ЖГУТ Аа6.644.044 (А9).

| Цепь | Контакт | Длина ответвления | Общая часть шлейфа* | Длина ответвления | Контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПБ St010.01 HU-3 |  | RC-15 560мм |  | Ус St001.06 HU-3 |
| 5 В | А4/Х2-3 | 120мм |  | 250мм | А3/Х2-3 |
| GND | А4/Х2-2 | 120мм |  | 250мм | А3/Х2-2 |
| F | А4/Х2-1 | 120мм |  | 250мм | А3/Х2-1 |
|  | Инт St100.01 HU-4 |  |  |  | Инт. разъём на корпусе весов Tj3 6P4C |
| GND | A6/X1-4 | 140мм |  | 130мм | X1-5 |
| RxD | A6/X1-3 | 140мм |  | 130мм | X1-3 |
| +12B | A6/X1-2 | 140мм |  | 130мм | X1-4 |
| TxD | A6/X1-1 | 140мм |  | 130мм | X1-2 |
|  | ПБ St010.01 HU-8 |  |  |  | Трансформ. WF-8 |
| GND | A4/X1-8 | 140мм |  | 30мм | А7/Х1-8 |
| 8 В | A4/X1-7 | 140мм |  | 30мм | А7/Х1-7 |
| 40 В | A4/X1-6 | 140мм |  | 30мм | А7/Х1-6 |
| 2,5 В | A4/X1-5 | 140мм |  | 30мм | А7/Х1-5 |
| 2/2 В | A4/X1-4 | 140мм |  | 30мм | А7/Х1-4 |
| 2,5 В | A4/X1-3 | 140мм |  | 30мм | А7/Х1-3 |
| 40 В | A4/X1-2 | 140мм |  | 30мм | А7/Х1-2 |
| 8 В | A4/X1-1 | 140мм |  | 30мм | А7/Х1-1 |

* Заготовка шлейфа RC-15 равна 950мм.

-26-

Содержание.

Введение_______________________________________________2

1.Описание конструкции и принцип действия________________3

2.Модификации весов____________________________________7

3.Организация ремонта___________________________________8

4.Инструкция по градуировке и настройке___________________11

5.Схемы блоков на весы__________________________________13

# Text boxes

Х1

10

Х2

S2

«ГРАД»

X1

«ПК»

S1

F1, F2

«0,25А»

X1

А2

Кл

А6    Инт

Х1       Х2

А4          Х6        Х5

Х2                ПБ

Х1

Х3                Х4

А10

А5         Х1

БИ

1          А7

2      Тр

12

А9

Х1

А3   Х1

Ус       Х2

1

10

HL3(HL4)

1,2  5……………..17                                   31…………43  46,47

HL1(HL2)

1,2  5……………..17                                   31…………43  46,47

D2                 ●

D1

●

БИ St004.01

Разъём на корпусе стойки

А5/Х2

D-SUB-DB-15F

Х2

Х1

А8

ПБ St010.01

A4/X4

IDC-10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

7

8

14

15

A1

ПСВВ